| DYM-1型动槽式水银气压表 |
| --- |
|  | DYM-1型动槽式水银气压表： 动槽式水银气压表，（又名福丁式/福庭式）水银气压表。是由内管、外套管与水银槽三部分组成，在水银槽的上部有一象牙针，针尖位置即为刻度标尺的零点。每次观测必须按要求将槽内水银面调至象牙针尖的位置上。直到象牙针尖与水银面恰好相接（水银面上既没有小涡，也无空隙）为止。如果出现小涡，则须重新进行调整，直至达到要求为止。 |
| 一、基本技术参数： ◎示值范围：810-1100hPa ◎测量范围：810-1070hPa ◎最小分度值：0.1hPa ◎游标准确度：1/10 ◎游标形式：2n-1 ◎测量精度：±0.4hPa ◎使用温度：-15℃～45℃ ◎仪器尺寸：≤Ф64×1070mm ◎重 量：≤5kg 二、DYM-1型动槽式水银气压表安装： 气压表应安装在温度少变、光线充足的气压室内，尚无气压室的台站，可安置在特制的保护箱内气压表应牢固、垂直地悬挂墙壁、水泥柱或坚固的木柱上，切勿安置在热源（暖气管、火炉）和门窗旁边，以及阳光直接照射的地方。气压室内不得堆放杂物。安装前，应将挂板或保护箱牢固地固定在准备悬挂气压表的地方。再小心地从木盒（皮套）中取出气压表，槽部向上，稍稍拧紧槽底调整螺旋约1--2圈，慢慢地将气压表倒转过来，使表直立，槽部在下。然后先将槽的下端插入挂板的固定环里，再把表顶悬环套入挂钩中，使气压表自然垂直后，慢慢旋紧固定环上的三个螺丝（注意不能改变气压表的自然垂直状态），将气压表固定。最后旋转槽底调整螺旋，使槽内水银面下降到象牙针尖稍下的位置为止。安装后要稳定3个小时，方能观测使用。 三、DYM-1型动槽式水银气压表 移运： 移运气压表的步骤与安装相反。先旋动槽底调整螺旋，使内管中水银柱恰达外套管窗也的顶部为止，切勿旋转过度。然后松开固定环的螺丝，将表从挂钩上取下，两手分持表身的上部和下部，徐徐倾斜45°左右，就可以听到水银与管顶的轻击声音（如声音清脆，则表明内管真空良好；若声音混浊，则表明内管真空不良），继续缓慢地倒转气压表，使之完全倒立，槽部在上。将气压表装入特制的木盒（皮套）内，旋松调整螺旋1--2圈（使 水银有膨胀的余地）.在运输过程中，始终要按木盒（皮套）箭头所示的方向，使气压表槽部在上进行移运，并防止震动。 |

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）Tel：021-58644982   Fex：021-58648628

地址：上海市浦东新区高桥工业园  网址：http://www.shlongtuo.com   E-mail：shlt@163.com