| PM-4型流体式麦氏真空计 |
| --- |
|  | PM-4流体式麦氏真空计简介： PM-4型流体式麦氏真空计简介也称转动式麦氏真空计，主要用于真空工业生产中对低真空的测量，广泛应用于中央空调制冷机组、冶金、金属镁冶炼、石油化工、真空炉、电子管、高压电力设备、医药、科学实验、教育研究等。 |
| ☆☆产品参数： ◎测量范围：0.1～650pa ◎测量误差：-50～80pa ◎环境温度：10～35℃ ◎相对湿度：≤75％ ◎外形尺寸：280mm×100mm×210mm ☆☆使用说明： （1）测量时将压力计缓慢旋转至直立状，然后轻微调节压力计的倾斜度，使右侧玻璃毛细管（比较开管）内的水银柱升至"0"刻度，对照刻度板，中间玻璃毛细管（测量闭管）内水银柱所处的刻度数值即为测得的真空度。 （2）测量时严禁使任何气体突然强烈地进入连接系统。读取刻度数值时视线应与水银柱端面处保持垂直。 ☆☆维护保养： ◎测量时压力计旋转至直立状应缓慢进行，真空计使用完毕应立即回复横卧状态，横卧过程中可能出现小粒水银珠滞塞于玻璃容器入口处，可将压力计略为倒转收回水银珠。 ◎运输和使用不慎会导致水银珠进入并粘附于中间玻璃毛细管，可用机械真空泵对真空计抽气，并往复摆动真空计，使水银珠回流。仍未见效，则可在抽气同时对水银珠上端玻璃管加微热，利用空气受热膨胀使水银珠回流。 ◎真空计使用完毕应将橡皮管扎紧，先关闭真空阀再关闭真空泵,以防真空泵内的油进入真空计和真空系统。 ◎要保持水银的纯度，水银受污染会影响测量的精度。 ◎真空计短期内不使用，可用铁扎头扎紧橡皮管，用纱布拭去橡皮管的油脂，再用塞头堵塞内经，置于干燥、通风、避光处保存。 ◎压力计的检定周期为二年。 |

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）Tel：021-58645112   Fax：021-5864862

地址：上海市浦东新区高桥工业园  网址：http://www.shlongtuo.com  E-mail：shlt@163.com