| AFL-08-200型皮托管 |
| --- |
|  | AFL-08-200型皮托管简介： AFL-08-200型皮托管在科研、生产、教学、环境保护以及净化室、矿井通风、能源管理部门，常用皮托管测量管道风速、炉窑烟道内的气流速度，经过换算来确定流量，也可测量管道内的水流速度。用皮托管测速和确定流量，有可靠的理论根据，使用方便、准确，是一种经典的广泛的测量方法。此外，它还可用来测量流体的压力。 |
| ☆☆ AFL-08-200型皮托管技术参数： ◎ 规格：AFL-08-200 ◎ 型号：AFL型 ◎ 制造标准：国标JJG518-98 ◎ 制造材质：316L不锈钢，铜夹 ◎ 测量介质：与316L不锈钢相兼容的气体。 ◎ 耐受温度：Max700℃±10℃ ◎ 皮托管管壁上刻有修正系数，L型皮托管系数在 0.99～1.01 之间 ◎ 测量空气流速小于 40m/s, 测量水流速不超过 25m/s. ☆☆ AFL-08-200型皮托管技术结构： 标准皮托管用两根不同内径管子同心套接而成，内管通直端尾接头是全压管，外管通侧接头是静压管， S型皮托管用二支同径管焊接而成，面对气流为全压端，背对气流为静压端，并在接头处标有系数号及静压接头标记号，使用时不能接错。侧面指向杆与测头方向一致，使用时可确定方向，保证测头对准来流方向。 ☆☆皮托管使用方法: 1、要正确选择测量点断面，确保测点在气流流动平稳的直管段。为此，测量断面离来流方向的弯头、变径异形管等局部构件要大于 4 倍管道直径。离下游方向的局部弯头、变径结构应大于 2 倍管道直径。 2、测量时应当将全压孔对准气流方向，以指向杆指示。测量点插入孔应避免漏风，可防止该断面上气流干扰。用皮托管只能测得管道断面上某一点的流速，由于断面流量分布不均匀，因此该断面上应多测几点，以求取平均值。 3、使用前测试一下畅通性。小静压孔经常检查，勿使杂质堵塞小孔使用后及时清洁内外管，以保证长期良好状态。 4、标准皮托管检定周期为五年。 上海隆拓仪器设备有限公司 |