补偿式微压计

说明书

沪制01100013

- 用途

补偿微压计用于测量非腐蚀性气体的微小压力，负压力及压力差，也可用来校准其它压力计，可供实验室和计量单位使用。

- 主要技术指标

1.测量范围、基本误差

| 型 号 | YJB-1500 | YJB-2500 |
| --- | --- | --- |
| 规 格 | -1500~+1500Pa | -2500~+2500Pa |
| 最小分度值 | 0.01mm | 0.01mm |
| 基本误差 | ±0.8Pa | 在负1.5~1.5Kpa范围内：±0.8Pa 在负2.5~<负1.5Kpa范内：±1.3Pa 或在>1.5~2.5KPa |
| 外形尺寸 (D×H) | 230×322mm | 230×422mm |
| 重 量 | 6kg | 9kg |

2．精度等极：二等标准

3．工作环境：温度20±5℃

- 结构简述

补偿微压计由微调部份,水准观测部分,反光镜部分及外壳部分组成。

（1页）

1.微调部分—由刻有200等分的微调盘,固定在长螺杆上,长螺杆带动，水匣作上升或下降运动，在水匣静压接嘴上装有示度准块，示度准块在度板及字板中间移动来指示出水匣的位移高度。

2．水准观测部分—在观测筒内装有水准头，以观测由动压管受压力后观测筒内液面的变化。

3．反光镜部分—由一个反光镜固定在镜壳上，反光镜面反射观测筒内的水准头与液面的接触情况，使水准头尖与其倒影的影尖相接表示微压计读数调整“基点”

4．外壳部分—由壳体及横担支持长螺杆，在壳体上装有水准泡及调节螺钉，以调节微压计的螺杆及动压管的垂直。

四、调整与使用:

1．调整：

（1）微压计从内包装箱中取出后，安放在平整的工作台上，取出塑料套，然后调整调节螺钉，使仪器处在水平（观察水准器泡的气泡在黑圆圈中间）

（2）将微调盘与示度块均调到为“0”点后，用胶管连接动压接嘴，灌入蒸馏水，从反光镜上观察水准头与液面近似相接，停止加水，然后缓慢调拨微调盘，使上升下降数次，以便排除连接管内的空气，经上述过程后，再调动动压管调节螺母，使完全达到液面与针尖相切要求（经3~5分钟后能稳定不变）。

2．使用：

- 如用作标准传递时，应按国家计量机构规定的检验规程进行。

仪表还须购置压力调压器。

（2）如用为工作仪器时则：

a．测压力应将压力接嘴与微压计动压接嘴用橡皮导管连接（保证气密良好）拨动微调盘，使观察简反光镜面上的水准头影与倒影影尖相接，此时在度板上读出数值并在微调盘上读取数值，二数之和即为仪器示值读数mm，则被测压力值由下式确定：

P＝h`g`ρ（1﹣ρ′/ ρ）·10ˉ³

P—被测压力（Pa）

h—仪器示值读数（mm）

ρ—检定温度下水的密度（Kg/m³）

ρ′-使用环境温度下空气密度（Kg/m³）

g–使用地点重力加速度（m/s²）

b．测负压力时将负压力接嘴与微压计静压接嘴用橡皮导管连接，按上项同样方法读取示值并计算，即为被测的负压力。

C．测压力差值应将被测的正、负压接嘴与微压计相应接嘴用橡皮导

管联结，按a项同样方法读取示值差并进行计算，即得被测压力差。

（2页）

五．维护及注意事项：

一、维护：

（1）微压计要经常保持清洁，并应细心加经爱护，经使用完毕后应整理清洁，将塑料套盖好，以灰尘进入液面影响液面与针尖的相切点模糊，造成读数误差。

（2）在清除镜面灰尘时，应使用不损伤镜面的细软绒布揩拭。

二、注意事项：

（1）本仪器做密封性检查时，切不可超过测量上限的压力，否则会发生仪器卡紧情况。

（2）在旋转微调盘已快到顶部或底部时，不应再用力旋转，否则要造成仪器的卡轧现象，影响仪器精度。

（3）在使用时不应有任何震动现象，虽是轻微震动，也能使液面产生波动，影响示值读数。

（4）在正常使用情况下，不允许旋动各连接部份紧固螺钉。防止发生漏气现象。

（5）微压计在使用时，应2个月左右更换蒸馏水，在长期不用时应放出蒸馏水，并揩拭清洁，罩上塑料套。放入保护木箱中贮放，但贮放室要求室温在-10℃~＋40℃，相对湿度不超过80﹪，室内空气中不得有腐蚀性挥发物存在。

六．成套性：

1．补偿微压计                1台

2．仪器密码箱                1只

3．使用说明书                1份

4．检定证书、保修卡          1份

5．选配专用调压计            1台

（3页）

补偿式微压计检定记录

| 标准表№： | 检定温度： 20℃（±5） |
| --- | --- |
| 被检表№： | 测量范围： 二等级标准 |
| 检定日期： | 检定结果：合格 |
| 示值检定记录表 |
| 标准器示值/mm | 被检器示值/mm |
| 150实际压力 | 250实际压力 | 正行程 | 偏差值 | 反行程 | 偏差值 |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 15 | 25 | <0.8pa |  | <0.8 |  |
| 30 | 50 | <0.8 |  | <0.8 |  |
| 45 | 75 | <0.8 |  | <0.8 |  |
| 60 | 100 | <0.8 |  | <0.8 |  |
| 75 | 125 | <0.8 |  | <0.8 |  |
| 90 | 150 | <0.8 |  | <0.8pa |  |
| 105 | 175 | <1.3pa |  | <1.3 |  |
| 120 | 200 | <1.3pa |  | <1.3 |  |
| 135 | 225 | <1.3 |  | <1.3 |  |
| 150 | 250 | <1.3 |  | <1.3pa |  |
| 示 值 误 差 |  | 本产品根据企业标准进行检验达到各 项规定要求，产品合格准出厂。 检验科（章） 本证书提供的结果仅对本次被检器具有效 |
| 零位对准误差 |  |  |
| 零点回复误差 |  |  |
| 工 作 介 质 | 蒸馏水 |  |

检定：		复核：

合  格  证

（本仪器经检验合格）

仪器名称：   补偿式微压计

仪器精度：   二等标准

仪器编号：   №:

出厂日期：   20   年   月    日

检验员：          ＜章＞

产品质保书

（保证隆拓产品符合制造商制订的规格标准）

- 本仪器自出厂之日起在正常使用情况下出现故障保修壹年。

- 仪器应在说明书规定条件下使用，传动部处定期加入少量白油，仪器长期不用应放入箱内，使用时避免过载。

- 检定周期可根据所处环境条件和使用频率程度确定，一般为1~至2年。最长不得超过3年。

- 用户不得擅自拆装仪器，一旦有故障送至本公司保修。

用户返馈卡

用户单位：

用户地址：

电    话：            联系人：          邮  编：

使用情况：

对仪器提出改进意见：

备    注：